**TBL-1400F型高温炉**

**操作步骤**

对于正常使用条件下，按下列步骤操作。否则，必须先按照《TBL-1400F高温炉使用规章制度》的规定执行，待工作正常后，方可使用。

1 打开炉膛门，检查内部是否清洁并清理干净；轻拿轻放内部隔热保温板，然后再轻放试件，但不得触碰热电偶传感器和四周炉壁，且试件间应预留一定量的间隙。

2 打开墙上的总电源开关（平时为上锁状态）。

3 打开高温炉箱体上的控制电源开关。

3 当分别设定加热温度、恒温时间后，按下**主加热运行**键；再长按（约3s）**RUN/RST**键。当指示灯亮时，说明机器已开始加热。

4 当加热结束后，再长按（约3s）**RUN/RST**键。当指示灯灭后，再按**主加热停止**键。

5 关闭高温箱体上的炉控制电源开关。

6 关闭墙上的总电源开关并上锁。

7 待冷却至室温后，小心取出试件；然后清理炉膛，保持清洁，再放置好内部隔热保温板，关上炉膛门并上锁。

设备故障维修联系人：陈工182 0392 3973

生态建筑与环境构建河南省工程实验室

2017年4月 25日