ES-30-370振动实验系统操作规程

试验前准备：

- 推力核算

实验机提供的最大推力为3t，试验前需要核算实验机推力是否满足要求。实验机推力按下式核算：

其中：—系统激振力/N；—加速度/(m/s2)；—活动系统质量/kg

垂直振动时：m=m动圈+ m夹具+m试件 +m垂直扩展台 (包括任何加在动圈上的试件)

水平振动时：m=m动圈+m连接头+m滑台+m夹具+m试件 (包括任何加在水平台上的试件)

- 检查隔振气囊

检查隔振气囊是否有气，气压应在0.3-0.5MPa。如气压不足，请用空气压缩机对其补气；检查台体上的红箭头和红线是否持平，如不平，可用隔振气囊气阀来调节（将气阀的调节手柄拔起，顺时针旋转为加气；逆时针旋转为放气；加放气完成后按下调节手柄）。

- 检查动圈对中状态

检查动圈是否处于对中状态，用高度指示尺测量；动圈螺帽应和高度指示尺平面平行。如不平行，可用中心气室气阀来调节（将气阀的调节手柄拔起，顺时针旋转为加气；逆时针旋转为放气；加放气完成后按下调节手柄）。

- 试件安装

确认是用水平台还是垂直台，利用棘轮扳手将振动发生器调整到水平或者竖直工位，然后安装水平滑台或者垂直扩展台。根据台面安装孔的尺寸，加工专用固定夹具用于固定试件。利用台面安装孔和固定夹具将试件牢固地固定在扩展台面上。在台面和试件上固定用于控制和检测用的加速度传感器或者动态应变片（传感器型号、数量、布置根据实际需求自定）。

试验开始：

- 打开电源（墙面右侧空开）

- 操作功率放大器

步骤1：确认红色应急安钮处于开启状态；打开功放电源开关，功放控制显示屏点亮；待系统自检后，点击“用户登录”，点击“自动”按钮自动登录。

步骤2：按“功放控制”按钮后，按“开机”按钮等待15s，使励磁电压稳定后，再按“启动”按钮，设置增益比例为80%，按ENT键。

（注意：在采用水平台时，需要在“开启”之前，打开水平台液压悬浮系统的电源开关，其位于水平台北侧立面上，切记！！！）

（3）操作控制仪

打开电脑，打开振动控制仪的电源，双击shaker controller软件，确定IP地址后，进入振动试验控制系统界面，点击“工程”菜单栏，选择新建，弹出“新建试验项目”界面，选择相应的试验模块，具体各种模块的设置详见《Amber振动试验控制系统》使用说明书。

（4）数据采集和处理

根据实验机自带检测通道，可以获得被测对象一个通道的响应数据；如果需要检测的通道数较多，需要专门的数据采集和处理系统。

（5）实验结束

步骤1：控制仪停止运行后，按功率放大器上的“复位”按钮，增益比例自动降为0，按“关机”按钮，系统各主要部件停止运行，而冷却系统继续运行大约5min后，使台体充分冷却后将自动关闭冷却系统，最后关闭功率放大器电源开关。

步骤2：关闭总电源。

实验机要求：

- 在试验进行期间，需要对台面的安装孔做好防尘处理，防止异物掉进安装孔；

- 实验结束后，将试验配件放回原位，并请打扫试验机台面和周围的卫生。

生态建筑与环境构建河南省工程实验室

2017年4月25日